ООО «СВЕЙ»
УТВЕРЖДАЮ / Генеральный директор / ООО “СВЕЙ” / _____________ А.М.Шуман / «_______»_________2015 г.	РАЗРАБОТАЛ / Заместитель главного инженера / ООО “СВЕЙ” / _____________ М.Н.Черепанов / «_______»_________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на разработку многоканального источника тока и напряжения
на 15 листах

Дата введения _______________

# Область применения
  1. Настоящее техническое задание (ТЗ) распространяются на многоканальные источники тока и напряжения (далее — ИТН), предназначенные прогрузки устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики и имитации аварийных и стационарных режимов работы энергооборудования.
  2. Область применения ИТН – предприятия энергетики и других отраслей промышленности.
# Определения, обозначения и сокращения
В настоящих ТЗ применяются термины, определения, обозначения и сокращения приведенные ниже:
ГОСТ - Межгосударственные стандарты, принятые государствами, присоединившиеся к Со­глашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации;
ГОСТ Р - Государственные стандарты Российской Федерации, принятые федеральным орга­ном исполнительной власти по стандартизации или федеральным органом по строительству;
МЭК - международный электротехнический стандарт;
КД - конструкторская документация - совокупность конструкторских документов (графиче­ских и текстовых), содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, изготовления, контроля и приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия;
ПИ - периодические испытания;
ПрИ — приёмочные испытания;
ТИ - типовые испытания;
ТЗ - техническое задание;
ЭМС - электромагнитная совместимость;
# Технические требования
  1. ИТН должны преобразовывать поток 16-битных данных, поступающих по интерфейсу SPI в гальванически изолированные сигналы напряжения и тока. Формат данных - в дополнительном коде. +32767 должно соответствовать максимальной положительной амплитуде выходного сигнала, 0 — нулю выходного сигнала, -32767 — максимальной отрицательной амплитуде выходного сигнала.
  2. ИТН должны содержать
    1. источник питания
    2. 4 канала формирования напряжения
    3. 4 канала формирования тока
  3. Полоса воспроизводимых частот от 0 до 2000 Гц.
  4. Скорость установки выходного напряжения и тока должна обеспечивать воспроизведение сигнала в заданной полосе частот.
  5. Коэффициент гармонических искажений и точность воспроизведения сигналов — не хуже 0.5%
  6. Фаза между каналами на выходе должна совпасть с заданной на входе для синусоидального сигнала с частотой 50 Гц с погрешностью не хуже 0.1 градуса, в том числе при разной нагрузке по разным каналам. При невозможности воспроизвести данное условие при испытаниях — допускается погрешность 0.2 градуса.
  7. Все каналы должны обеспечивать возможность работы на активную, реактивную и смешанную нагрузку с индуктивной составляющей до 10 мГн, емкостной составляющей до 10 мкФ при выходной мощности от 0 ВА до мощности указанной в п. 3.14 и 3.20
  8. ИТН должны обеспечивать подключение/отключение нагрузки при наличии тока/напряжения на выходах каналов.
  9. ИТН должны иметь защита от перегрузки и от короткого замыкания выходов и
1. между выходами. ИТН не должны выходить из строя при подключении любой пассивной нагрузки.
  1. ИТН должны иметь защиту от перегрева.
  2. ИТН должны иметь выходы сигнализации перегрева, защиты от короткого замыкания (триггерная, с входом сброса), превышения сопротивления нагрузки токовых каналов. Выходы сигнализации должны быть гальванически изолированы от сети и от выходных каналов. Уровень сигнала — LVTTL или открытый коллектор.
  3. Дрейф действующего значения установленного значения выходного сигнала — не более 0.1% в минуту.
  4. Стабилизация выходного сигнала при изменении нагрузки — не хуже 0.5%
  5. Амплитуда формируемого каналом напряжения выходного напряжения должна быть не менее +-400В при токе от 0 до 0.75А. Если после испытаний теплового режима потребуется применение радиатора большей массы или габаритов, чем указаны в данном ТЗ, допускается уменьшение массы и габаритов радиатора при сохранении требуемой мощности в кратковременном (до 5 минут) режиме и долговременной мощности не менее ~0.5А*~280В=140ВА при формировании синусоидального напряжения.
  6. Каналы напряжения должны обеспечивать возможность параллельной работы на общую нагрузку для увеличения выходного тока.
  7. Каналы напряжения должны обеспечивать подключение нагрузки по схеме звезды.
  8. Каналы напряжения должны обеспечивать последовательное включение для подключения нагрузки по схеме треугольника.
  9. Шумы выходного сигнала для каналов напряжения — не более 50 мВ в диапазоне до 10В, не более 0.5% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне
  10. Смещение нуля для каналов напряжения — не более 50 мВ в диапазоне до 10В, не более 0.5% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне
  11. Амплитуда формируемого каналом тока выходного тока должна быть не менее +-36А при напряжении 17В. Если после испытаний теплового режима потребуется применение радиатора большей массы или габаритов, чем указаны в данном ТЗ, допускается уменьшение массы и габаритов радиатора при сохранении требуемой мощности в кратковременном (до 5 минут) режиме и долговременной мощности не менее ~20А*~12В=240ВА при формировании синусоидального напряжения.
  12. Каналы тока должны обеспечивать возможность параллельной работы на общую нагрузку для увеличения выходного тока.
  13. Каналы тока должны обеспечивать последовательное включение для для прогрузки большего сопротивления.
  14. Шумы выходного сигнала для каналов тока — не более 1 мА в диапазоне до 1А, не более 0.1% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне.
  15. Смещение  нуля для каналов тока — не более 1 мА в диапазоне до 1А, не более 0.1% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне.
  16. Питание - 220В однофазное.
  17. Изоляция должна выдерживать испытание постоянным напряжением 1000В, не менее 1 минуты.
    1. между входом питания и выходами
    2. между выходами сигнализации и выходами каналов, между выходами сигнализации и входом питания .
    3. между интерфейсным входом и выходами каналов, между между интерфейсным входом и входом питания .
  18. КПД – не хуже 90%. При невозможности выполнить данное условие по результатам испытаний - возможно уменьшение до 85%.

 На  выходе  -  готовый  макет  с  блоком  питания  +  документация для
производства + все исходники.

# Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
  1. Комплектующие изделия и материалы должны быть доступны на российском рынке.
  2. Заказные изделия должны иметь пакет документации для их изготовления.
  3. Стоимость комплектующих – не более 40000 руб ($620).

# Требования стойкости к воздействию климатических ВВФ
  1. ИТН должны быть стойки к воздействию внешних климатических ВВФ по ГОСТ 15150-69: УХЛ4. Рабочий диапазон температур – от +1 ºС до +45 ºС.
  2. Наибольшая высота установки при использовании изделий над уровнем моря не должна превышать 1000 м.
  3. Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПА.
  4. Содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде по ГОСТ 15150‑69 должно соответствовать атмосфере типа II и III. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу изделий.
  5. Место установки должно быть защищено от попадания воды, масла и эмульсии.
  6. Климатические условия транспортирования приведены в п.18 настоящих ТЗ
# Требования стойкости к воздействию механических ВВФ
  1. Механические условия транспортирования приведены в п.18 настоящих ТЗ
# Требования к ЭМС
  1. Электромагнитная совместимость должна соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011.
  2. ИТН должны соответствовать ГОСТ Р 51317.4.2—99 , ГОСТ Р 51317.4.4—99, ГОСТ Р 51317.4.5—99 (1 степень жёсткости испытаний — критерий качества функционирования А, 3 степень жёсткости испытаний - критерий качества функционирования Б).
# Требования по надежности
  1. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 100000 часов.
  2. Средний срок службы не менее 7 лет.
# Требования к ремонтопригодности
  1. ИТН должны быть ремонтопригодными.
  2. Конструкция ИТН должна обеспечивать возможность снятия и замены блоков.
  3. При наличии предохранителей — должна быть обеспечена возможность их замены.
# Требования к пожарной безопасности
  1. ИТН должны быть пожаробезопасными, не быть источником зажигания и должны исключать распространения горения за пределы изделия и соответствовать требованиям техрегламента №123-Ф3.
  2. Корпус ИТН должен быть выполнен из негорючих (неспособных гореть на воздухе) материалов.
# Требования к конструкции
  1. Вес блоков с радиаторами и вентиляторами - не более 8 кг.
    1. Комфортный вес всего устройства в корпусе - не более 10...12 кг, корпус весит 2-3 кг. Соответственно 8 кг остаётся на начинку. В случае превышения веса требуется оптимизировать систему охлаждения, например ставить бериллиевые прокладки или, в крайнам случае, возможно уменьшение мощности в долговременном режиме до ~0.5А*~280В=140ВА по выходам напряжения и ~20А*~12В=240ВА по выходам тока.
  2. Конструкция должна обеспечивать возможность размещения в корпусе в габариты 320*240*120 мм (возможно небольшое увеличение).
  3. Конструкция должна обеспечивать принудительное воздушное охлаждение и соблюдение теплового режима работы компонентов во всём рабочем диапазоне температур.
# Комплектность
  1. На этапе разработки — требования не предъявляются
# Маркировка
  1. На этапе разработки — требования не предъявляются
# Упаковка
  1. На этапе разработки — требования не предъявляются
# Требования безопасности и охраны окружающей среды
  1. ИТН должны иметь контакт заземления для обеспечения электробезопасности.
# Правила приемки
  1. Общие правила
    1. Изделия должны подвергаться приёмочным испытаниям (ПрИ).
    2. Объем и методы испытаний испытаний должны соответствовать указанным в п.17.
# Методы испытаний
  1. Испытания и проверки должны проводиться при нормальных значениях климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 в соответствии с требованиями настоящих ТЗ.
  1. Осмотр ИТН следует проводить методом визуального контроля.
  2. При контроле внешнего вида проверяют: детали, комплектующие изделия на отсутствие механических повреждений (трещин, сколов и т. п.), правильность соединений блоков.
  3. Габаритные размеры следует проверять линейкой
  4. Вес блоков проверяется при помощи весов. Вес не должен превышать значений, указанных в п. 11.1
  5. ИТН считаются прошедшими осмотр, если:
- отсутствуют механические повреждения на деталях и комплектующих изделиях;
- блоки соединены между собой в соответствии со схемой;
  1. Проверка электроизоляционных свойств проводится при помощи испытательной установки посоянным напряжением 1000В на протяжение 1 минуты.
    1. Проверяется сопротивление изоляции между закороченными между собой контактами питания 220В и закороченными между собой выходами каналов.
    2. Проверяется сопротивление изоляции между контактами последовательного интерфейса и соединёнными между собой выходами каналов и входом сетевого питания.
    3. Проверяется сопротивление изоляции между контактами сигнализации и соединёнными между собой выходами каналов и входом сетевого питания.
    4. ИТН считается выдержавшими испытание, если во время испытаний не произошло непреднамеренного пробивного разряда и после испытания изделие сохраняет полную работоспособность.
  2. Перед проведением метрологических испытаний должна быть проведена калибровка каналов.
  3. Амплитуда выходного сигнала проверяется при формировании переменного, частотой 50 Гц и частотой 2000 Гц и постоянного тока (напряжения) при входном сигнале максимальной амплитуды. К выходам должны быть подключены резисторы соответствующие максимальной мощности. Выходной сигнала контролируется осциллографом или мультиметром. ИТН считается выдержавшим испытания, если амплитуда выходного сигнала соответствует пп. 3.14 , 3.20
  4. Проверка полосы воспроизводимых частот производится формированием постоянного сигнала, переменного синусоидального сигнала с частотами: 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц с наблюдением выходного сигнала при помощи осциллографа и измерением действующего значения при помощи мультиметра. Сигнал напряжения измеряется напрямую или при помощи делителя, сигнал тока — напрямую или при помощи шунта. ИТН считается выдержавшим испытания, если на выходе наблюдается сигнал соответствующий входному без видимых на осциллографе шумов и искажений, действующее значение, измеренное мультиметром отличается от заданного не более чем на 0.5%.
  5. Коэффициент гармонических искажений проверяется при на частотах 45,50,55 Гц в 3-4 точках в диапазоне от 10В до 280В действующего значения переменного напряжения и от 1А до 25А действующего значения переменного тока. Измерение гармонических составляющих выходного сигнала выполняется прибором «Энергомонитор 3.1К» или аналогичным. ИТН считается выдержавшим испытания, если сумма значений гармоник не превышает 0.5% от значения основного сигнала.
  6. Точность воспроизведения сигнала проверяется записью выходного сигнала при помощи регистратора (например ПТК АУРА-07) и сравнением формы сигнала с заданной. Сигнал может быть произвольной формы. ИТН считается выдержавшим испытания, если значение выходного сигнала отличается не более чем на 0.5% от заданного сигнала.
  7. Проверка точности воспроизведения фазы сигнала выполняется:
    1. Заданием сигнала частотой 50 Гц, максимальной амплитуды, затем 10В для каналов напряжения и 1А для каналов тока и фазами 0, 120, 240, 180 градусов для 1,2,3,4 канала напряжения и тока соответственно. Измерение фазы проводится при помощи прибора «Энергомонитор 3.1К» или аналогичного. Угол между фазами измеряется без нагрузки, при подключении разных видов нагрузки в пределах допустимой выходной мощности. ИТН считается выдержавшим испытания, если значения угла выходного сигнала отличаются от заданного не более чем на 0.1 градуса.
    2. Заданием сигнала напряжения и тока с с частотой 50 Гц и одинаковой фазой на всех каналах. Угол между фазами измеряется без нагрузки, при подключении разных видов нагрузки в пределах допустимой выходной мощности. ИТН считается выдержавшим испытания, если сигнал не имеет видимых на осциллографе искажений и значения угла выходного сигнала отличаются друг от друга не более чем на 0.2 градуса.
  8. Проверка шумов выполняется при помощи осциллографа. Измерение проводится без нагрузки, при максимальной нагрузке, при 0 значении сигнала, значении сигнала 10В (на каналах напряжения) 1А (на каналах тока), 50%-ном значении сигнала, максимальной амплитуде. ИТН считается выдержавшим испытания, если значение шумов не выходит за пределы, указанные в пп. 3.18 , 3.23 .
  9. Измерение смещения ноля выполняется при помощи мультиметра. Измерение проводится без нагрузки, при максимальной нагрузке, при 0 значении сигнала, при значении сигнала 10В (на каналах напряжения) 1А (на каналах тока), 50%-ном значении сигнала, при максимальной амплитуде. ИТН считается выдержавшим испытания, если смещение ноля не выходит за пределы, указанные в пп. 3.19 , 3.24 .
  10. Проверка возможности подключения/отключения нагрузки под напряжением выполняется для одного из каналов напряжения и одного из каналов тока. На постоянном выходном токе, при максимальном выходном токе и напряжении проверяется многократное ( не менее 10 раз):
    1. подключение и отключение к каналам резистора соответствующего максимальной мощности ИТН считается выдержавшим испытания если канал напряжения восстанавливает требуемое значение сигнала на выходе не более чем за 1 мс.
    2. подключение и отключение к каналам ёмкости 10 мкФ. ИТН считается выдержавшим испытания если канал напряжения восстанавливает требуемое напряжение на выходе не более чем за 1 мс, канал тока переходит в режим работы с отключенной нагрузкой. Каналы не должны выходить из строя.
    3. подключение и отключение к каналам ёмкости 100 мкФ. ИТН считается выдержавшим испытания если каналы не выходят из строя.
    4. подключение и отключение к каналам индуктивности 10 мГн. ИТН считается выдержавшим испытания если канал напряжения переходит в режим сработки защиты от короткого замыкания, канал тока восстанавливает требуемое напряжение на выходе не более чем за 1 мс. Каналы не должны выходить из строя.
    5. подключение и отключение к каналам индуктивности 100 мГн. ИТН считается выдержавшим испытания если каналы не выходят из строя.
  11. Защита от перегрузки проверяется подключением переменного резистора, с регулировкой номинала, соответствующего максимальной выходной мощности и удвоенной выходной мощности. ИТН считается выдержавшим испытания если защита срабатывает в интервале от выходной мощности, указанной в пп. 3.14 , 3.20 до удвоенной выходной мощности. Мощность контролируется при помощи мультиметров или осциллографа (с перемножением тока и напряжения). Форма сигнала контролируется осциллографом.
    1. Защита каналов тока должна срабатывать раньше чем наступает видимое искажение формы выходного сигнала.
    2. Каналы не должны выходить из строя, тепловой режим работы компонентов в любом режиме не должен выходить за пределы, установленные в документации на компоненты. В случае перегрева должна срабатывать защита.
    3. В случае срабатывания защиты должен формироваться сигнал на выходах сигнализации.
    4. Каналы не должны выходить из строя при замыканиях между каналами. В случае замыкания между разнотипными каналам допускается перегорание предохранителя.
  12. Дрейф установленного значения тока/напряжения проверяется при помощи мультиметра. ИТН считается выдержавшим испытания если значение изменяется не более чем на 0.1% в минуту.
  13. Проверка стабилизации выходного сигнала каналов напряжения проверяется подключением и отключением резистора, соответствующего максимальной выходной мощности. Изменение выходного напряжения не должны превышать 0.5%.
  14. Проверка стабилизации выходного сигнала каналов тока проверяется закорачиванием и раскорачиванием подключенного к выходу канала резистора, соответствующего максимальной выходной мощности. Изменение выходного тока не должны превышать 0.5%.
  15. Параллельная работа каналов напряжения проверяется параллельным объединением выходов. Проверка выполняется аналогично п.17.13 с учетверённым значением выходной мощности и выходного тока.
  16. Проверка работы с включением каналов напряжения по схеме звезды выполняется аналогично п.17.13 с нагрузкой всех каналов.
  17. Проверка работы с включением каналов напряжения по схеме треугольника для трёх любых каналов выполняется аналогично п.17.13 с нагрузкой всех каналов.
  18. Параллельная работа каналов тока проверяется параллельным объединением выходов. Проверка выполняется аналогично п.17.13 с учетверённым значением выходной мощности и выходного тока.
  19. Последовательная работа каналов тока проверяется последовательным объединением выходов. Проверка выполняется аналогично п.17.13 с учетверённым значением выходной мощности и выходного напряжения.
  20. КПД вычисляется как отношение между выходной мощности, измеренной при помощи вольтметра-амперметра к потребляемой мощности, измеренной ваттметром. КПД должно быть не хуже указаного в п. 3.27 .
  21. Комплектация проверяется на возможность заказа у российских поставщиков, по efind.ru или по счетам.
  22. На заказные изделия проверяется наличие документации, достаточной для их изготовления.
  23. Перечни элементов должны иметь колонку с указанием стоимости компонентов. Суммарная стоимость комплектующих не должна превышать указанной в п. 4.3 .
  24. Проверка работы в заданном диапазоне температур проверяется без нагрузки и под максимальной нагрузкой. ИТН при температуре окружающей среды при температуре 45 градусов должен выдавать мощность указанную в пп. 3.14 , 3.20 не менее 20 минут. Тепловой режим компонентов должен быть в пределах допустимого. Температура измеряется пирометром или термометром.
  25. Полные испытания на соответствие ТР ТС 020/2011 выполняются в аккредитованной лаборатории. Время проведения испытаний — в процессе сопровождения производства.
  26. Поверка на соответствие ГОСТ Р 51317.4.2—99 , ГОСТ Р 51317.4.4—99, ГОСТ Р 51317.4.5—99 (1 степень жёсткости испытаний — критерий качества функционирования А, 3 степень жёсткости испытаний - критерий качества функционирования Б) выполняется при помощи испытательных генераторов. Помеха подаётся на входы питания, на выходы каналов. Методы испытаний прописаны в указанных ГОСТ.
  27. Проверяется расчёт ресурса компонентов и материалов по даташитам.
  28. Вес измеряется при помощи весов.

# Приёмочные испытания
Пункт ТЗ	Краткое наименование	Методы испытаний
3.3 , 3.4	Полоса воспроизводимых частот от 0 до 2000 Гц.	17.14
3.5	Коэффициент гармонических искажений и точность воспроизведения сигналов — не хуже 0.5%	17.15, 17.16
3.6	Фаза между каналами на выходе должна совпасть с заданной на входе для синусоидального сигнала с частотой 50 Гц с погрешностью не хуже 0.1 градуса, в том числе при разной нагрузке по разным каналам. При невозможности воспроизвести данное условие при испытаниях — допускается погрешность 0.2 градуса.	17.17
3.7	Все каналы должны обеспечивать возможность работы на активную, реактивную и смешанную нагрузку с индуктивной составляющей до 10 мГн, емкостной составляющей до 10 мкФ при выходной мощности от 0 ВА до мощности указанной в п. 3.14 и 3.20	17.17.1.
3.8	ИТН должны обеспечивать подключение/отключение нагрузки при наличии тока/напряжения на выходах каналов.	17.20
3.9	ИТН должны иметь защита от перегрузки и от короткого замыкания выходов и	17.21
3.10	ИТН должны иметь защиту от перегрева.	17.21
3.11	ИТН должны иметь выходы сигнализации перегрева, защиты от короткого замыкания (триггерная, с входом сброса), превышения сопротивления нагрузки токовых каналов. Выходы сигнализации должны быть гальванически изолированы от сети и от выходных каналов. Уровень сигнала — LVTTL или открытый коллектор.	17.21.3.
3.12	Дрейф действующего значения установленного значения выходного сигнала — не более 0.1% в минуту.	17.22
3.13	Стабилизация выходного сигнала при изменении нагрузки — не хуже 0.5%	17.23, 17.24
3.14	Амплитуда формируемого каналом напряжения выходного напряжения должна быть не менее +-400В при токе от 0 до 0.75А. Если после испытаний теплового режима потребуется применение радиатора большей массы или габаритов, чем указаны в данном ТЗ, допускается уменьшение массы и габаритов радиатора при сохранении требуемой мощности в кратковременном (до 5 минут) режиме и долговременной мощности не менее ~0.5А*~280В=140ВА при формировании синусоидального напряжения.	17.13
3.15	Каналы напряжения должны обеспечивать возможность параллельной работы на общую нагрузку для увеличения выходного тока.	17.25
3.16	Каналы напряжения должны обеспечивать подключение нагрузки по схеме звезды.	17.26
3.17	Каналы напряжения должны обеспечивать последовательное включение для подключения нагрузки по схеме треугольника.	17.27
3.18	Шумы выходного сигнала для каналов напряжения — не более 50 мВ в диапазоне до 10В, не более 0.5% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне	17.18
3.19	Смещение нуля для каналов напряжения — не более 50 мВ в диапазоне до 10В, не более 0.5% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне	17.19
3.20	Амплитуда формируемого каналом тока выходного тока должна быть не менее +-36А при напряжении 17В. Если после испытаний теплового режима потребуется применение радиатора большей массы или габаритов, чем указаны в данном ТЗ, допускается уменьшение массы и габаритов радиатора при сохранении требуемой мощности в кратковременном (до 5 минут) режиме и долговременной мощности не менее ~20А*~12В=240ВА при формировании синусоидального напряжения.	17.13
3.21	Каналы тока должны обеспечивать возможность параллельной работы на общую нагрузку для увеличения выходного тока.	17.28
3.22	Каналы тока должны обеспечивать последовательное включение для для прогрузки большего сопротивления.	17.29
3.23	Шумы выходного сигнала для каналов тока — не более 1 мА в диапазоне до 1А, не более 0.1% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне.	17.20
3.24	Смещение нуля для каналов тока — не более 1 мА в диапазоне до 1А, не более 0.1% от амплитуды сигнала — во всём остальном диапазоне.	17.19
3.25	Питание - 220В однофазное.
3.26	Изоляция должна выдерживать испытание постоянным напряжением 1000В, не менее 1 минуты.	17.11
3.27	КПД – не хуже 90%. При невозможности выполнить данное условие по результатам испытаний - возможно уменьшение до 85%.	17.30
4.1	Комплектующие изделия и материалы должны быть доступны на российском рынке.	17.31
4.2	Заказные изделия должны иметь пакет документации для их изготовления.	17.32
4.3	Стоимость комплектующих – не более 40000 руб ($620).	17.33
5.1	ИТН должны быть стойки к воздействию внешних климатических ВВФ по ГОСТ 15150-69: УХЛ4. Рабочий диапазон температур – от +1 ºС до +45 ºС.	17.34
7.1	Электромагнитная совместимость должна соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011.	17.35
7.2	ИТН должны соответствовать ГОСТ Р 51317.4.2—99 , ГОСТ Р 51317.4.4—99, ГОСТ Р 51317.4.5—99 (1 степень жёсткости испытаний — критерий качества функционирования А, 3 степень жёсткости испытаний - критерий качества функционирования Б).	17.36
8.2	Средний срок службы не менее 7 лет.	17.37
11.1	Вес блоков с радиаторами и вентиляторами - не более 8 кг.	17.9
11.2	Конструкция должна обеспечивать возможность размещения в корпусе в габариты 320*240*120 мм (возможно небольшое увеличение).	17.8

# Приложение А (справочное) Ссылочные нормативные документы
Обозначение документа	Наименование документа	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения ТЗ, в котором дана ссылка
ГОСТ 15150-69	Исполнение для различных климатических районов	5.1, 17.1
ГОСТ Р 51317.4.2—99	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. / Требования и методы испытаний	7.2
ГОСТ Р 51317.4.4—99	Совместимость технических средств электромагнитная. / Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. / Требования и методы испытаний	7.2
ГОСТ Р 51317.4.5—99	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний	7.2
ТР ТС 020/2011	Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"	7.1

# Приложение Б (справочное) Список необходимого для испытаний оборудования
  1. Генератор тестового входного сигнала
  2. Линейка 500 мм
  3. Весы с пределом взвешивания не менее 10 кг и точностью не менее 100 г.
  4. Мультиметр с возможностью измерения постоянного и переменного напряжения в диапазонах до 500В и токов до 2А с точностью не хуже 0.3% (DMM 4050)
  5. Токовые шунты на ток 40-50А
  6. Ваттметр, измеритель гармоник и фазы сигнала (Энергомонитор 3.1К)
  7. Осциллограф, желательно с изолированными каналами (TPS 2014B)
  8. Генератор помех по ГОСТ Р 51317-4.2
  9. Генератор помех по ГОСТ Р 51317-4.4
  10. Генератор помех по ГОСТ Р 51317-4.5
  11. Регистратор сигналов (ПТК АУРА-07)
  12. Допускается замена оборудование на любое другое с достаточными для испытаний характеристиками.